國家同步輻射研究中心

TPS 38A放射實驗站光學桌板及承載系統 規格書

(SRPO-1140610)

本購案「TPS 38A 放射實驗站光學桌板及承載系統」為 TPS 38A 光束線之放射實驗站（XES）之用，內容包含「光學桌板」及「光學桌承載系統」，共兩個項目。

- 光學桌板

## 本案之光學桌板包含三塊桌板，分別是：光學桌主桌板、XES光譜儀用桌板1、XES光譜儀用桌板2。各桌板之規格如下：

- 光學桌主桌板

  - 桌板尺寸：長度 1200 mm /寬度 1200 mm /厚度 203 ± 10 mm。

  - 頂板規格：厚度為 3.5–5.0 mm 之 430 系列具吸磁性不銹鋼。

  - 底板規格：厚度為 3.0–4.0 mm 之 430 系列具吸磁性不銹鋼。

  - 側板規格：304 系列不銹鋼。

  - 螺孔規格與孔距：公制 M6 帶螺紋之孔；孔距為 25 mm。

  - 桌體材料結構：由環氧樹脂製作之夾心式蜂巢狀減震結構。

  - 平台外觀：桌面霧面處理以防光反射。

- XES光譜儀用桌板1

  - 桌板尺寸：長度 600 mm / 寬度 700 mm / 厚度 203 ± 5 mm。

  - 桌體材料結構：花崗石材質，上覆 23 mm 鋁板供開孔鎖固。

  - 頂板規格：上覆鋁板帶有公制 M6 帶螺紋之孔；孔距為 25 mm。

  - 頂板外觀：黑色陽極處理。

  - 花崗石桌板側邊需預留鎖孔，以便後續安裝支架或線槽。

- XES光譜儀用桌板2

  - 桌板尺寸：長度 600 mm / 寬度 500 mm / 厚度 170 ± 5 mm桌體材料結構：花崗石材質，上覆 20 mm 鋁板供開孔鎖固。

  - 頂板規格：上覆鋁板帶有公制 M6 帶螺紋之孔；孔距為 25 mm。

  - 頂板外觀：黑色陽極處理。

  - 花崗石桌板側邊需預留鎖孔，以便後續安裝支架或線槽。

- 光學桌承載系統

本案之光學桌承載系統，規格如下：

- 承載系統結構

  - 結構：以方柱連桿式製成之穩固結構。

  - 外觀：黑色粉體烤漆。

  - 系統承載光學桌主桌板後，整體高度在950 mm ± 20 mm內。

  - 支架鋼樑側邊需預留鎖孔，以供固定線槽或延長線安裝。

- 高度調整功能

  - 具三隻電動昇降桌腳，其位置對稱設置於承載系統結構中。

  - 升降行程：不小於或等於 ±50 mm。

  - 昇降桌腳附有絕對式光學尺作為回授。

- 防震設計

  - 光學桌主桌板與承載系統支架間置入橡膠防震墊，吸收震動。

- 電氣與線纜配置

  - 昇降桌腳馬達線插座集中於單側，配置接線盒插座。

- 移動功能

  - 系統兩側有滾輪設計，以方便搬運與定位。

- 保固條件

廠商需提供至少一年之保固。

- 驗收標準

- 廠商須提供出廠檢驗證明報告(FAT)。

- 到貨後中心進行功能性測試，測試內容為以下項目：

    - 測試馬達行程、極限開關作動是否正常。

    - 測試絕對式光學尺功能是否正常。