技術規格書

TPS 47A 液態氮輸送管路及減壓套件

國家同步輻射研究中心

Ver. 1.1

May, 2025

Copyright 2025, National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC). This document is the property of NSRRC. No exploitation or transfer of any information contained herein is permitted in the absence of an agreement with NSRRC, and neither the document nor any such information may be released without the written consent of NSRRC.

內容

1. 簡介	3

2. 涵蓋範圍	3

3. 投標金額及廠商企劃書	3

4. 品質及製造要求	4

5. 測試及檢驗	5

6. 品質管制	5

7. 運送	6

8. 驗收	6

9. 文件	6

圖面

圖 1 液氮傳輸管線系統安裝輻射屏蔽屋側牆的佈局，因線槽會遮擋觀視角度，故已先隱藏

圖 2 液氮傳輸管線系統空間尺寸圖1

圖 3 液氮傳輸管線系統尺寸圖2

1. 簡介

本規格書的內容是規範 TPS 47A 光束線液氮傳輸管線及元件設計、製造及檢驗的需求。國家同步輻射研究中心(NSRRC)建造中的TPS 47A 光束線需求一液氮傳輸管線、一式具液氮減壓閥功能元件、一式具液氮排氣閥(gas vent) 功能元件，以下則統稱為傳輸系統。圖一為此傳輸系統佈局的示意圖，此傳輸系統是中心已建置的液氮環場主幹線中26 個分支之一，並由中心分支編號CV247 的閥門下游開始延伸，其建置的範圍是由主幹線沿著輻射屏蔽屋的外牆往下游走，一共有兩個出口端。第一個最接近於CV247 控制閥門，預計日後可提供液氮給儲存環內的磁鐵或相鄰光束線使用，但目前暫先用盲封封住。第二個出口端將會焊接一個由本中心提供母接頭在管線上，以供後續的設備端使用。至於傳輸系統上的減壓閥主要是將來源端的5.5 barg 操作壓力減至2 barg。

2. 涵蓋範圍

廠商必須提供下列的項目:

(1) 傳輸系統的設計及繪圖(廠商應於決標日起30日曆天內提供);

(2) 傳輸系統的製造;

(3) 有關傳輸系統組裝、運輸、檢驗及測試時必要的的工具;

(4) 傳輸系統的安裝;

(5) 現場組裝傳輸系統的支撐架;

(6) 規範在第四節及第五節的測試報告;

(7) 規範在第九節的文件

(8) 貨品包裝運輸至本中心TPS 安裝現場，包含稅務、運費、卸貨及全程保險等，皆由廠商負責。

3. 投標金額及廠商企劃書

(1) 投標金額必須依據本規格書的需求，NSRRC 不同意超出需求所衍生的項目。

(2) 廠商必須提供一個價格分析列表，包含液氮傳輸管線、減壓閥、排氣裝置等元件、運輸保險費、人員現場安裝及測試費用。

(3) 廠商企畫書應提供各項元件的詳細規格與數據表以供審查。

4. 品質及製造要求

(1) 所有管線為高品質的無縫不鏽鋼管，液氮傳輸管線除了局部為軟式管線，其它皆為硬式管線。液氮傳輸管線為一外管包覆內管型式，內管是輸送低溫液氮流體，並設置內管及外管之間一真空層隔離內管與大氣進行熱交換。所有的管線必須無雜質污染，潔淨以及乾燥。產品需設計於室內溫度20~30度C 及相對濕度50%~75%的安裝環境條件下。

(2) 所有用於封住真空的不鏽鋼外管，其焊接必須依照 ASTM A312/A999 with inspection certificate 3.1B。

(3) 所有的管線，包含內外管必須是 304L-type stainless steel。

(4) 所有內外管的管厚必須在 schedule 5S 或以上。

(5) 液氮行經的內管必須拋光。拋光後的管道表面粗糙度應小於0.5微米，波紋度應小於3微米（Ra<0.5微米，Ry<3微米，Rz<3微米，RMS值）

(6) 傳輸系統的設計承受操作壓力超過10 bar 錶壓。

(7) 得標廠商提供之得標物應提供與CV247 閥門下游側配對的母接頭端，使其銜接上NSRRC 環場主幹線，如圖1所示。

(8) 傳輸系統的空間尺寸如圖2與3所示，圖內元件為示意圖，實際以得標廠商設計繪圖為準。

(9) 傳輸系統架設距離地面至少為 2500 mm。

(10) 傳輸系統的報價需依照圖2，3所規劃的路徑。若實際長度誤差在總長度加上3%以內，則不得要求增加額外的費用。

(11) 在此傳輸系統進出口端包含沿線的管線不得有結冰或水氣凝結現象，若於保固期間內發現有上述現象，NSRRC 在不負擔任何費用下，廠商必須進行維修或更換。

(12) 傳輸系統由真空隔絕的外管，必須設計在液氮運作期間未加任何包覆的情形下，其表面溫度與室溫環境的差異在5度C 以內。

(13) 傳輸系統內的真空度不需機械式幫浦線上恆運轉即能保持。傳輸系統內每一獨立的真空管線必須留有抽氣閥門，其抽氣閥門尺寸為KF40型式。

(14) 在室溫下，每節真空管線的真空度經過24小時的閉鎖，必須小於1.0 × 10-4 mbar 為其驗收標準。

(15) 傳輸系統是 helium leak-tight 型式，在10 bar(g)壓力及室溫下，由內管內側漏至真空層的氦氣漏率必須小於1.0×10-8 mbar L/s He。

(16) 傳輸系統是 helium leak-tight 型式，在室溫及真空度1.0 × 10-4 mbar 之下，由外管外側漏至真空層的氦氣漏率必須小於1.0×10-8 mbar L/s He。

(17) 如有焊接的管線其接縫處在室溫下經氦氣測漏必須小於1.0×10-9 mbar L/s He，傳輸系統的氣壓測試必須依照 ASME code or PED code。

(18) 所有的液氮關斷閥在 10 bar(g) 壓力下皆是helium bubble-tight 型式, up to 1.0×10-5 mbar L/s He internally and 1.0×10-8 mbar L/s He externally。

(19) 所有安全閥是 cryogenic 型式。

(20) 廠商應提供另一個液氮用公接頭在CV247出口端，以及封閉用母蓋頭，以供未來下游的設備銜接此傳輸系統。

(21) 傳輸系統上的減壓閥應可將來源端的約5.5 barg 操作壓力(依實際源頭壓力會有些許差異)減至2 barg。

5. 廠商現場測試及檢驗

(1) 當傳輸系統安裝室內的環境於相對濕度75%附近及溫度27度C 時，管線通入液氮後，外管表面溫度應高於22度C，且不能有結冰及水氣凝結的情形(4.12)。

(2) 廠商須負責傳輸系統於製造期間及現場安裝的測試及檢驗，在運達NSRRC之前的組件，皆必須預先檢測。廠商應於出貨時，一併檢附前述組件之測試報告。

(3) 所有傳輸管線必須進行壓力測試、真空測試及氦氣測漏，如前面4.14 - 4.18所描述。傳輸系統通入液氮後，每段外管表面至少測三點位置的溫度(4.12)。

(4) 待測試的系統管線必須是乾燥的，在通入氮氣測試時，露點溫度應低於負50度C的標準，NSRRC會提供乾燥用的氮氣。

6. 品質管制

(1) 決標後，廠商於開始製造此系統前，應提供下列圖面給NSRRC做最後確認，未經NSRRC同意前，不得進行製造及生產。

(i) 減壓閥的結構圖；
(ii) 顯示所有元件及連接、閥門、儀器並標示管線與閥門尺寸的流程與儀表圖（P&I圖）。

(2) NSRRC保留簽約後因應現場需求而變更設計的權利，在此契約約中任何有關的變更必須取得雙方面的同意，始能進行契約修訂。在處理變更設計的請求方面，對後續製造時間及簽約金額產生的衝擊，廠商必須提出替代方案說明影響的內容，在未取得NSRRC簽約修訂文件前，廠商不得擅自進行變更設計。

7. 運送

(1) 廠商負責運輸及卸貨期間，貨品全程保險到達 NSRRC 所指定的工作區域，廠商必須負責運送完整的貨品至NSRRC 現場，並且能立即準備安裝。

(2) 傳輸系統的組件必須注意撞擊及震動，包裝箱內側必須添加可緩和震動的材料，包裝箱外側在明顯處，必須附加可偵測撞擊的顯示。

(3) 傳輸系統所有的組件，其每一包裝必須充填乾燥氮氣達 0.45-2.0 bar(g) (6.525-29.0 psig)，直到安裝前的拆封。

(4) 脆弱的組件必須特別注意運送期間震動的防護。

8. 驗收

(1) NSRRC 將提供電力、液氮源及氮氣等所需材料，進行現場的驗收。

(2) 驗收項目如第五節及第九節所述。

9. 文件

(1) 中文或英文擇一作為溝通上的語言。

(2) 所有文件必須以全中文或全英文擇一製成電子檔，若少數無法提供電子檔的文件，則必須改以紙本方式提供。

(3) AutoCAD或dxf格式的CAD圖面必須是使用CAD軟體或SolidWorks軟體繪製。

(4) 報告的文字編輯以微軟平台的Microsoft Word軟體。

(5) 廠商驗收時必須一併匯整所有相關的技術資料包含下游廠商的文件如型號等提供給 NSRRC 以做為日後運轉及維護所需。

(6) 廠商應檢附文件如下，作為本案驗收審查依據:

- 減壓閥的出廠檢驗報告

- 材料測試證書:管線(包含內外管)必須是 304L-type stainless steel，詳本技術規格第4節(3)

- 符合性證書:針對所有安全閥，應提供cryogenic型式，並證明低溫條件下可以使用。

- 尺寸檢驗紀錄:符合第4節(8)~(10)相關規範

- 壓力測試紀錄:符合第4節(15)相關規範

- 真空維持與表面溫度測試紀錄:符合第4節(11)、(12)、(14)、(16)相關規範

- 氦氣洩漏最終檢測的程序與紀錄:符合第4節(14)、(15)相關規範

- 詳細的維護計畫

圖1 液氮傳輸管線系統安裝輻射屏蔽屋側牆的佈局，因線槽會遮擋觀視角度，故已先隱藏。

Gas vent

Pressure reducing tank

Outlet 1

Outlet 2

圖2 液氮傳輸管線系統空間尺寸圖1

圖3 液氮傳輸管線系統尺寸圖2