國家同步輻射研究中心

氦氣測漏儀技術規格書

# 1. 簡介

本購案將採購一套氦氣測漏儀，此套氦氣測漏儀將使用於超高真空元件製作之氦氣檢漏。

2. 規格需求

## 2.1 可檢測氣體 :4He、3He、H2。

## 2.2 具真空 (vacuum)、吸槍 (sniffer) 兩種偵測模式。

## 2.3 最小氦氣檢測漏率

### ⚫ 真空模式 : ≤ 1 x 10^-12 mbar l/s 。

### ⚫ 吸槍模式 : ≤1 x 10^-8 mbar l/s 。

## 2.4 進氣口氦氣檢測反應時間 : <1.0 sec。

## 2.5 進氣口最大測試壓力 : ≤20 mbar。

## 2.6 進氣口法蘭 : DN 40 ISO-KF。

## 2.7 出氣口含過濾器。

## 2.8 前級粗抽泵浦

## ⚫ 採用完全無油、無粉塵產生的乾式泵浦。

## ⚫ 抽氣速率: 35m3/hr

## ⚫ 可顯示泵浦已使用時數

## 2.9 分流高真空泵浦

⚫ 採用完全無油、無粉塵產生的渦輪分子泵浦。

⚫ 可明顯區分低壓與高壓的分流，同時反映在正壓與負壓模式下的氦靈敏度。

## ⚫ 氦氣抽氣速率: ≥ 10 l/s。

- 可顯示泵浦已使用時數

2.10 無校準的啟動時間 :<120 sec 即達到 Stand by 進行測漏。

2.11 最低工作電壓 : 100V

2.12 具有 Iridium/Yttria Oxide coated 或相同等級之防氧化燈絲

⚫ 採用雙燈絲設計，並可單獨更換燈絲。

⚫ 可自動切換或手動切換使用燈絲。

- 可顯示燈絲壽命，紀錄燈絲使用時間

2.13 具有圖性化彩色觸控式操作螢幕

⚫ 操作螢幕上可顯示測漏數值、入口端壓力的狀態等資訊。

⚫ 具有 360 度旋轉符合人體工學之設計。

⚫ 無須工具即可拆卸式之便利設計。

2.14 含吸槍偵測用吸槍及軟管，軟管長 ≥5m。

2.15 內建自動校正功能。

2.16 具背景值歸零的測漏功能。

2.17 全系統管路使用電磁閥門控制。

2.18 I/O 介面 : 含 RS-232。

2.19 運轉時噪音要求 : ≤60dB (A)。

2.20 使用電壓單相 : 110~220 VAC / 50~60Hz

2.21 隨機配件 :

⚫ 電源線一條。

⚫ 簡易工具箱一個 (需含六角板手、螺母旋轉器、起子、長螺絲、保險絲、O-Ring 螺絲墊片包等)。

2.22 可移動式台車之要求

⚫ 含置物箱

⚫ 含符合人體工學設計之台車把手。

⚫ 為方便移動使用，台車配置可吸震並具有固定功能之輪子至少 4組，

且至少 2 組以上之輪子可 360 度旋轉。長寬高尺寸及重量不得大於 : 1100 x 480 x 1050 mm，130 kg。

2.23 考量氦氣測漏儀驗收後之維護保養專業性與便利性

⚫ 機台主要真空部件如前級泵浦、分子泵浦、真空計、質譜儀等皆為同一品牌。

2.24 企劃書請提供電子設備符合ISO9001、ISO14001、ISO50001或美規 SEMI S2 /S8、歐規 CE..等相關認證文件。

2.25 Massive mode

⚫ 在進入測試模式之前可使用定性漏氣檢測，檢測範圍從 100 mbar 到 20 mbar。

3. 交貨與驗收

3.1 保固期 : 在驗收合格日起保固 1 年以上(含)。

3.2 交貨期 : 決標日起 90 日曆天內交付，前述交貨期限包含廠商性能功能測試及教育訓練。

3.3 供應商檢附原廠檢驗報告。檢驗報告內容須包含出廠檢驗報告及原廠出廠證明。

3.4 採購設備之操作與教育訓練。

3.5 廠商功能及性能測試，其測試標準如附件之檢核表。

廠商功能及性能測試之檢核表

測試日期 :

廠商代表 :                   國家同步輻射研究中心代表:

| 項目 | 規格 | 合 格 | 不 合 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能測試 | 檢測氣體為氦氣 |  |  |
|  | 具真空 (Vacuum)、吸槍 (Sniffer) 兩種偵測模式 |  |  |
|  | 真空模式 (Vacuum mode) 最小氦氣檢測漏率 : ≤1 x 10-12 mbar l/s |  |  |
|  | 運轉時噪音要求 : ≤60dB (A) |  |  |
| 功能測試 | 具真空 (Vacuum)、吸槍 (Sniffer) 兩種偵測模式 |  |  |
|  | 進氣口法蘭 : DN 40 ISO-KF |  |  |
|  | 前級粗抽泵浦 : 採用完全無油、無粉塵產生的乾式泵浦 |  |  |
|  | 圖性化彩色觸控式操作螢幕 : ⚫ 操作螢幕上可顯示測漏數值、入口端壓力的狀態等資訊。 ⚫ 具有 360 度旋轉符合人體工學之設計。 ⚫ 無須工具即可拆卸式之便利設計。 |  |  |
|  | 具有 Iridium/Yttria Oxide coated 或相同等級之防氧化燈絲 ⚫ 採用雙燈絲設計，並可單獨更換燈絲。 ⚫ 可自動切換或手動切換使用燈絲。 |  |  |
|  | 含吸槍偵測用吸槍及軟管，軟管長 ≥5m |  |  |
|  | 內建自動校正功能 |  |  |
|  | 具背景值歸零的測漏功能 |  |  |
|  | 全系統管路使用電磁閥門 |  |  |
|  | I/O 介面 : 含 RS-232 |  |  |
|  | 使用電壓單相 : 110~220 VAC/ 50~60Hz |  |  |
|  | 可移動式台車之要求 : ⚫ 含符合氦氣測漏儀大小且具有上翻式蓋板置物箱設計之台車。 ⚫ 含符合人體工學設計之台車把手。 ⚫ 為方便移動，台車需配置4個可吸震並可固定的輪子，其中至少 2 個以上之輪子可 360 度旋轉。 ⚫ 長寬高尺寸及重量不得大於 : 1100 x 480 x 1050 mm |  |  |
|  | 原廠出廠測試報告及出廠證明 |  |  |
| 配件 | ⚫ 電源線*1 ⚫ 簡易工具箱一個 (需含六角板手、螺母旋轉器、起子、長螺絲、保險絲、O-Ring 螺絲墊片包等) |  |  |