國家同步輻射研究中心

Hanbury-Brown and Twiss (HB-T)干涉儀系統 (SRPO -1150323)

採購規格書

- 主機部份:

  - 必須包含兩個偵測器，其規格如下：

- 波長範圍(Detector Range): 包含500 nm ~ 800 nm，涵蓋波長範圍更大更好。

- 儀器反應函數 (Instrument Response Function, IRF) : < 200ps

- 暗計數(Dark count) : < 1000 cps

- Active Area Diameter > 50 µm

- 必須在投標的企劃書裡清楚說明使用的偵測器的廠牌、型號，也必須提供該偵測器的原廠出廠證明。

- 此偵測器必須適用於現有的控制軟體(SymPhoTime 64, PicoQuant)，可將放光訊號進行second-order correlation function g2(τ)的分析。

  - 必須包含一台控制器，其規格如下：

- 偵測器通道數(Number of detector channels): 4

- 時間精度(Timing precision): < 100 ps rms

- 必須在投標的企劃書裡清楚說明使用的控制器的廠牌、型號，也必須提供該控制器的原廠出廠證明。

- 此控制器必須適用於現有的控制軟體(SymPhoTime 64, PicoQuant)，可將放光訊號進行second-order correlation function g2(τ)的分析。

  - 必須包含一套顯微鏡系統，其規格如下：

- 需要提供光學元件，將現有雷射光導入顯微鏡系統。

- 需要提供325nm, 375nm, 450nm, 515nm與640nm Edge Filter與濾片座。

- 需要提供三種放大倍率之物鏡，物鏡倍率為10X、 50X和100X，此三種物鏡必須要適合450nm, 515nm和640nm這3種雷射波長使用。

- 需要提至少一組UV/VIS SMA connectors for multimode fibers，以獲取放光訊號。

- 需要提供一組攝影機(CCD camera)和顯微鏡系統結合，此攝影機必須可以在三種物鏡(10X、 50X和100X)下使用，除了要可以看見樣品之外，也必須同時可以看見3種雷射光點(450nm, 515nm和640nm)。

- 此顯微鏡系統必須包含一套XYZ三軸電動載台，可進行三度空間地圖式顯微螢光量測，此電動載台必須可以由現有的軟體(LabSpec 5 or LabSpec 6, HORIBA)控制。此載台也需包含三軸控制搖桿，三軸控制器和顯微鏡自動對焦功能。XY軸規格 : 解析度(最小步數) ≤ 5µm，移動範圍 (X > 40 mm, Y > 40mm); Z 軸規格: 解析度(最小步數) < 2 µm，移動範圍 (Z > 10 mm)

  - 得標廠商需負責將此” Hanbury-Brown and Twiss (HB-T)干涉儀系統”和現有之光路系統和光譜儀(iHR 320, HORIBA)整合，完成micro photoluminescence (µ-PL)和 Antibunching的second-order correlation function g2(τ)的量測和分析。

- 保固期12個月(  12 months)

- 履約期限:

  - 決標日起180日曆天完成交貨

  - 廠商到貨之次日起60日曆天內完成安裝及功能測試。

- 驗收方式:

  - 廠商功能測試及中心功能測試，兩方之測試標準如下:

得標廠商需使用客戶提供的雷射和樣品，測試此” Hanbury-Brown and Twiss (HB-T)干涉儀系統”，經過顯微鏡系統和XYZ三軸電動載台進行顯微螢光量測(µ-PL)，將樣品的放光經由客戶設計的光路進入兩個偵測器，達到可進行Antibunching的second-order correlation function g2(τ)的分析能力。

  - 廠商須提供偵測器和控制器的原廠檢驗證明和原廠出廠證明文件。其餘本規格書所列規範，請廠商於交貨時檢附符合本案規格之產品型錄以茲佐證。