長工作距離同軸影像系統規格書(SPRO-1150335)

- 工作模式:
以攝影機透過此顯微設備即時監控樣品狀態，且X光能夠同時穿透到達樣品(如下圖所示)。

- 設備有通道讓X光通過，通道孔道直徑介於2-3 mm。

- 工作距離於200mm至210mm之間。

- 設備數值孔徑(N. A.)介於0.01-0.1之間。

- 變焦比例大於10倍。

- 最大放大倍率需大於400倍。

- 最高解析度需小於5μm。

- 成像圈大於等於8mm。

- 攝影機接口形式為C-mount。

- 廠商應於投標企劃書中載明設備之寬度及重量等規格資訊，供本中心於規格審查會議時進行評估。

驗收標準:

廠商需提供規格書第3-7點之出廠證明，本中心將會針對其他規格項目進行功能測試驗收。