財物採購技術規格需求書:

目的: 本計畫旨在建構一套具備長程遠端控制之自動化氣流調變系統。該系統專為同步輻射In-situ（臨場）／Operando（工作狀態下）實驗設計，用以實現多組分氣體的精準切換，並針對臨場反應腔體內的氣體壓力與質量流量進行高精度程式化調控。此設備之導入，能有效免除過去因人工更換氣瓶或手動校正參數而必須中斷光束源曝光的限制，大幅提升**時間解析光譜（Time-resolved spectroscopy）**數據收集的連續性與時序解析度。因此，亟需採購高靈敏度與遠端可編程規格之氣體控制核心組件。

一、 設備名稱：數位式質量流量控制器 (Mass Flow Controller, MFC)

1)需求數量：3 組含螢幕

2)技術規格要求如下：

流量範圍與流體：

適用氣體：需具備多氣體校準功能，初始設定流體為 NH3 (氨氣)。

最大流量：最少須可達到100 sccm

控制精度與性能：

校正方式：3點校正 (0%, 50%, 100%)

測量精度：需達到  (0.5 % RD  0.1% FS) 以上（RD 為讀值，FS 為滿量程）。

響應時間：典型 Settling time 需小於 1 秒，以確保在壓力波動下維持穩定輸出。

量程比 (Turndown ratio)：需達 1:100 或以上。

硬體材質與結構：

主體材質：不鏽鋼 316L，並做除油處理。

內部密封 (Seals)：必須採用 Kalrez (FFKM) 高等級全氟化橡膠，以確保對 NH3 之耐腐蝕性與長期氣密性。

進口接頭：1/4" OD 雙套圈壓接接頭

出口接頭：1/4" OD 雙套圈壓接接頭

電控與通訊：

通訊界面：需內建 RS-232 及 RS-485 (Modbus RTU) 雙介面或網路通訊控制(RJ45)。

特殊功能要求（篩選門檻）：

多流體/多量程技術 (Multi-Fluid Multi-Range)：設備需內建氣體特性資料庫，使用者可自行透過軟體轉換不同氣體（如 Ar, N2, H2 等），無須返廠重新校準。

二、 設備名稱：前壓調節閥（ Forward Pressure Controller, FPC）

1)需求數量：3 組含螢幕

2)技術規格要求如下：

流量範圍與流體：

控制功能：出入口壓力控制 / 出口端前方壓力控制

精確度： 0.5% FS，FS 為滿量程

校正方式：3點校正 (0%, 50%, 100%)

入口壓力: 可達100 psi (g)

受控壓力範圍：0.15...3 bar (a)，實際出廠校正壓力為 3 bar (a)

閥門特性與孔徑：常閉型（Normally Closed），閥孔徑 0.07 mm

閥門接頭規格：進氣口與出氣口皆為1/4" OD 雙套圈壓接接頭

材質規格：本體不鏽鋼 316（Stainless steel 316） ，全氟橡膠（Kalrez 6375 / FFKM）密封圈與閥針襯墊 。

通訊界面：需內建 RS-232 及 RS-485 (Modbus RTU) 雙介面或網路通訊控制(RJ45)。

三、 設備名稱：背壓調節閥（ Back Pressure Controller, BPC）

1)需求數量：4 組含螢幕

2)技術規格要求如下：

流量範圍與流體：

控制功能：入口壓力控制 / 後方背壓控制

最大流量：最少須可達到100 sccm

精確度： 0.5% FS，FS 為滿量程

校正方式：3點校正 (0%, 50%, 100%)

受控壓力範圍：1.5...3 bar (a)

出口壓力範圍：1...1.2 bar (a)

閥門特性與孔徑：常閉型（Normally Closed），閥孔徑 0.20 mm

閥門接頭規格：進氣口與出氣口皆為1/4" OD 雙套圈壓接接頭

材質規格：本體不鏽鋼 316（Stainless steel 316） ，全氟橡膠（Kalrez 6375 / FFKM）密封圈與閥針襯墊 。

通訊界面：需內建 RS-232 及 RS-485 (Modbus RTU) 雙介面或網路通訊控制(RJ45)。

驗收與保固:

本案保固期限三年，隨貨附原廠校準證書，其內容須符合上述3點校正且精確度需在 0.5% FS內。規格需求書所要求之規範，廠商於交貨時檢附符合本案規格之產品型錄(或技術文件/規範)文件以茲佐證