SRPO-1150410

光柵製作規格書

600 lines/mm VLS 光柵製作（機關提供基板）

| 採購標的 | 600 lines/mm VLS 反射式原版光柵製作 |
| --- | --- |
| 採購機關 | 國家同步輻射研究中心（NSRRC） |
| 需求數量 | 1件；如正式採購數量不同，依招標公告或契約數量為準 |
| 基板供應方式 | 機關提供單晶矽基板；廠商負責入料檢查、光柵製作、鍍膜、檢驗、包裝與交付 |
| 交貨期限 | 廠商收到機關提供基板後 240 日曆天內完成交貨 |
| 主要驗收項目 | 光柵線密度（含 VLS 係數/指定位置線密度）、有效刻線區、溝槽深度、duty ratio、鍍膜厚度、粗糙度、外觀與文件 |

一、採購目的

本案係委託合格廠商於機關提供之單晶矽基板上製作 600 lines/mm 之變間距（Varied Line Space, VLS）反射式原版光柵，供同步輻射束線或相關科研光學系統使用。成品須符合本規格所列之幾何、光柵刻線、鍍膜、潔淨、檢驗與交付要求。

本規格以性能、尺寸與驗收方法作為採購依據，不限定特定製造商或品牌；投標廠商提出之等效或優於規格之方案，須於投標文件中逐項說明並經機關書面同意。

二、供應範圍與責任分工

| 項次 | 項目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 機關提供基板 | 基板外形與尺寸依附件一圖面；廠商不得自行更換基板。廠商收件後應辦理入料外觀及可加工性確認。 |
| 2 | 光柵製作 | 於指定表面直接製作 VLS 光柵；刻線直接形成於基板表面，不得以複製光柵替代。 |
| 3 | 鍍膜與標示 | 依本規格進行 Au 鍍膜與序號標示；標示不得位於有效刻線區、clear aperture 或影響光學功能之區域。 |
| 4 | 檢測與報告 | 廠商應提供每件成品之檢測報告，至少包含本規格第七章所列之驗收量測項目。 |
| 5 | 包裝與交付 | 完成潔淨包裝、防震防刮保護與方向標示後交付至機關指定地點。 |

入料檢查如發現機關提供基板有明顯破損、污染或超出本規格之缺陷，廠商應於收件後 40 日曆天內書面通知機關，未通知者視為基板已可依本案規格加工。

三、機關提供基板與加工前條件

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 基板材料 | 單晶矽 Single crystal silicon 兩個 |
| 基板外形 | 依附件一圖面之階差、槽口與側邊形狀；外形尺寸 190.0 ± 0.2 mm (W) × 40.0 ± 0.2 mm (H) × 50.0 ± 0.2 mm (T) |
| 有效光學孔徑 | Clear aperture：長度 > 170 mm，寬度 > 20 mm |
| 可鍍膜區域 | Coating area：長度 >185 mm，寬度 >35 mm；實際鍍膜區須完整覆蓋有效刻線區 |
| 基板表面形貌 | Surface figure：Flat |
| 斜率誤差 | Tangential slope error < 0.1 μrad RMS；Sagittal slope error < 1.0 μrad RMS |
| 曲率半徑 | Tangential radius > 5 km；Sagittal radius > 5 km（依基板圖面要求） |
| 加工前微粗糙度 | < 0.3 nm RMS（diffraction surface / clear aperture 內） |
| 刮傷與麻點 | Scratch-dig 80-50，依 MIL-O-13830A；有效區域內不得有影響光學使用之缺陷收貨檢查時，發現的已存在損傷及刮痕不列入責任範圍（不適用於後續賠償／保固） |
| 真空相容性 | 所有製程、清洗、包裝材料與成品須符合 UHV-compatible 原則，不得殘留易揮發、易脫落或污染光學表面之物質 |

得標廠商於收貨檢查時，發現已存在的損傷及誤差不列入責任範圍（不適用於後續賠償／保固）

四、光柵製作規格

| 項目 | 規格要求 |
| --- | --- |
| 光柵型式 | Varied Line Space (VLS) original grating；刻線直接蝕刻於基板表面 |
| 有效刻線區 | Ruled area：170 mm (W) × 20 mm (H)，須位於 clear aperture 內並與基板中心及圖面方向對位 |
| 座標定義 | x 軸沿光柵長度方向，以光柵中心為 x=0；y 軸沿寬度方向，以中心線為 y=0；線密度由低線密度側往高線密度側依 VLS 係數變化 |
| 刻線方向 | 依附件一與投標/製造圖面所示方向製作；廠商應於製造前提出方向確認圖供機關確認 |
| 溝槽深度 | 9 ± 2.4 nm |
| Duty ratio | 0.45 ± 0.15；定義為 a/d，其中 a 為半高寬（FWHM of hill），d 為週期 |
| 鍍膜 | Au 鍍膜，含 Cr 黏著層；Au 膜厚 60 ± 10 nm。 |
| 成品微粗糙度 | ≤ 1.0 nm RMS；量測位置可於刻線區外之同鍍膜表面，並須說明量測儀器與取樣面積 |
| 成品外觀 | Scratch-dig 80-50，依 MIL-O-13830A；至少於 168 mm × 18 mm 有效區域內判定 |
| 測試蝕刻區 | 若需 test etching area，僅得設於圖面允許位置，不得侵入 ruled area、clear aperture 或影響使用之區域 |

五、VLS 線密度規格

光柵線密度須符合下列 VLS 多項式；x 單位為 mm，N(x) 單位為 mm⁻¹（lines/mm）：

N(x) = N₀ + N₁x + N₂x²

| 係數 | 目標值與容許差 | 單位 | 驗收屬性 |
| --- | --- | --- | --- |
| N₀ | 600 ± 1 | mm⁻¹ | 驗收保證值 |
| N₁ | 0.1553337 ± 1% | mm⁻² | 驗收保證值 |
| N₂ | 3.011765 × 10⁻⁵ ± 25% | mm⁻³ | 驗收保證值 |

投標廠商應於投標文件或製造前審查資料中說明其可達成 N₀、N₁、N₂ 容許差之製程與量測方法。

六、交貨期限、包裝與交付文件

| 項目 | 要求 |
| --- | --- |
| 交貨期限 | 廠商收到機關提供基板後 240日曆天內，完成製作、檢測、報告及交貨。若基板交付、方向確認或機關審查延遲，得依契約規定辦理展延。 |
| 包裝 | 每件成品須獨立潔淨包裝，光學面不得接觸包材；須具防震、防刮、防塵及方向標示。包裝材料不得污染光學面或產生粉塵。 |
| 標示 | 每件成品須有唯一序號；高線密度側以 diamond pencil 或等效不脫落方式標示序號。基板編號如需標示，應位於低線密度側。 |
| 交付文件 | 檢測報告、製程摘要、鍍膜資料、出貨清單、包裝照片、序號對照表，以及必要之搬運/保存注意事項。 |
| 保存與搬運 | 廠商應提供成品建議保存條件與可接受清潔方式；未經機關同意不得於光學面塗抹保護油、膠帶或易殘留材料。 |

七、驗收與量測要求

驗收分為文件審查、外觀檢查與性能/尺寸量測。廠商應先完成出貨前檢測並提交報告；同步輻射功能測試將以Long Trace profiler量測光柵線密度，量測機關得依需要進行複測或委託第三方量測。若廠商報告與機關複測結果不一致，應以雙方確認之再量測或第三方量測結果作為判定依據。

7.1 光柵線密度驗收量測

廠商須對成品提供光柵線密度量測報告。量測應在成品狀態下進行；若採破壞性或可能污染光學面之方法，須改以同批同製程見證片或非有效區域量測。

| 項目 | 要求 |
| --- | --- |
| 量測位置 | 光柵寬中間位置，量測光柵製作全長170 mm。 |
| 量測方法 | 以同步之Long trace profiler量測一階繞射光。 |
| 判定方式 | N₀、N₁、N₂ 須符合第五章之保證值與容許差。若採局部線密度直接判定，指定位置之線密度應落於下表所列接受範圍內；該範圍係依 N₀、N₁、N₂ 容許差推估。 |
| 報告內容 | 每件序號之原始量測資料或代表性影像/光譜、局部週期 d、換算線密度 N、平均值、標準差、不確定度、VLS 係數擬合結果及判定結論。 |

7.2 其他驗收量測項目

| 驗收項目 | 合格標準 |
| --- | --- |
| 有效刻線區 | 目視 ruled area 是否達 170 mm × 20 mm，並位於指定 clear aperture 內；不得有未刻、錯位或明顯間斷。 |
| 外觀缺陷 | 依 MIL-O-13830A scratch-dig 80-50；於有效區域 168 mm × 18 mm 內不得有超規缺陷。入料既有且經機關確認之缺陷不列為廠商責任，但須於入料報告中載明。 |
| 序號與方向 | 高線密度側序號標示清楚；低/高線密度方向與圖面一致，包裝外部須有方向標示。 |
| 真空相容與潔淨 | 外觀不得有指紋、膠殘、粉塵堆積、油污或可見污染；包材不得直接接觸光學面。 |

7.3 不合格處理

任一成品未達本規格之保證值、有效刻線區或外觀驗收要求時，廠商應於機關通知期限內提出原因分析、重工/重製方案與時程。

八、投標文件建議檢附資料
投標廠商應於企畫書中檢附以下資料供審查

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 製造能力 | VLS grating 或類似高精度光柵製作經驗、可達線密度與面積、關鍵設備與製程說明。 |
| 檢測能力 | 線密度、溝槽深度、duty ratio、粗糙度、鍍膜厚度及外觀之量測方法與設備清單。 |
| 製造圖確認 | 基板收件後之夾持方式、刻線方向、低/高線密度側、序號位置、鍍膜遮蔽方式及本案要求之VLS線密度。 |
| 風險與例外 | 如對基板外形、表面規格、鍍膜或量測方法有任何偏離，須逐項列明；未列明者視為完全符合本規格。 |
| 交期計畫 | 自收件至交貨 240 日曆天內之製造、檢測、包裝與運輸時程。 |

九、保固與售後責任

成品自驗收合格日起保固 12 個月。保固範圍包含因製程、鍍膜、清洗、包裝或標示不當造成之缺陷；不包含機關或第三人不當搬運、安裝、清潔或超出建議保存條件所造成之損傷。

保固期間如發現屬廠商責任之鍍膜剝離、污染、異常脫屑、光柵線密度或溝槽形貌不符合出貨報告等情形，廠商應提出改善方案，並依契約規定辦理修復、重製或其他補償。

十、附件

附件一為機關提供之基板外形參考圖。正式投標與製造前，廠商仍須依機關提供之最新版圖面與基板實物進行確認。

附件一：基板外形與鍍膜/有效孔徑參考圖

圖中尺寸單位為 mm；基板外形、clear aperture、coating area、倒角與標示位置須依正式圖面與機關確認版本為準。